## Sheet1
TAIP (ms) | Respiratory Rate (breaths/min) | I:E Ratio | Target Peak Pressure (cm H2O) | Observed Peak Pressure (cm H2O) | PEEP (cm H2O) | Lung Compliance (mL / cm H2O) | Airway Resistance (cm H2O / (L/s) ) | Tidal Volume (mL) | Flow (L/min) |  | Avg Tidal Volumes (mL) |  |  | RespirationRate_30 |  |  | RR_20 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,10 | 10,20 | RR_20 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,10 | 100,20 | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 20 | 2 | 20 | 16.2765 | 5 | 10 | 1 | 162.7574 | 51.9793 |  | Lung Compliance (mL / cm H2O) |  |  | Airway Resistance (cm H2O / (L/s) ) |  |  |  | 162.7574 | 155.9584 | 150.2347 | 143.3897 | 137.0356 |  | 720.4801 | 663.5532 | 617.7323 | 549.3433 | 522.4213 | Respiration Rate 20 |  |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 30 | 2 | 20 | 16.207 | 5 | 10 | 1 | 161.9838 | 52.0706 | I:E is 1:2 |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |  | 162.7588 | 155.5697 | 149.5176 | 141.4751 | 132.1463 |  | 623.8133 | 573.185 | 534.5112 | 483.6917 | 488.0945 | I:E is 1:2 | 10 | 1 | 162.76 | 162.604 | 161.9769 | 119.0499 | 26.0033
0 | 12 | 2 | 20 | 14.5202 | 5 | 25 | 1 | 362.8492 | 52.8151 |  | 10 | 101.7261 | 94.4121 | 88.0974 | 78.5254 | 68.1155 |  | 162.6045 | 154.3082 | 147.3858 | 136.6444 | 122.6947 |  | 514.8519 | 472.8035 | 444.3948 | 438.1215 | 449.1197 |  | 10 | 3 | 155.96 | 155.57 | 154.3082 | 108.8861 | 21.9333
0 | 20 | 2 | 20 | 16.2767 | 5 | 10 | 1 | 162.7588 | 51.9785 |  | 25 | 168.6337 | 157.7283 | 148.6537 | 129.3019 | 104.1753 |  | 161.9769 | 108.8861 | 99.6385 | 84.6038 | 70.0759 |  | 341.1925 | 354.5779 | 365.0897 | 362.0052 | 300.2526 |  | 10 | 5 | 150.23 | 149.518 | 147.3858 | 99.6385 | 19.0836
0 | 30 | 2 | 20 | 16.2067 | 5 | 10 | 1 | 161.9805 | 52.0701 |  | 50 | 228.4174 | 211.5978 | 200.1363 | 181.8572 | 168.988 |  | 119.0499 | 21.9333 | 19.0836 | 16.5123 | 18.2995 |  | 204.6394 | 197.3995 | 189.7927 | 171.1305 | 140.2945 |  | 10 | 10 | 143.39 | 141.475 | 136.6444 | 84.6038 | 16.5123
0 | 12 | 2 | 20 | 14.5202 | 5 | 25 | 1 | 362.8484 | 52.8159 |  | 100 | 335.7884 | 329.8514 | 324.8104 | 308.6339 | 261.802 |  | 26.0033 | [11 empty] | 10 | 20 | 137.04 | 132.146 | 122.6947 | 70.0759 | 18.2995
0 | 20 | 2 | 20 | 14.0678 | 5 | 25 | 1 | 350.4435 | 52.8955 |  | 200 | 561.5455 | 527.7543 | 491.8232 | 414.7961 | 313.4759 |  | 105.24 |  |  |  |  | avg | 480.9954 | 452.3038 | 430.3042 | 400.8584 | 380.0365
0 | 30 | 2 | 20 | 12.5813 | 5 | 25 | 1 | 308.6902 | 53.0087 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 12 | 2 | 20 | 13.6972 | 5 | 50 | 1 | 681.107 | 55.3183 |  | Avg Tidal Volumes (mL) |  |  | RespirationRate_20 |  |  | avg | 128.6273 | 119.3311 | 113.172 | 104.5251 | 96.0504 | [6 empty] | Respiration Rate 20 |  |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 20 | 2 | 20 | 11.5186 | 5 | 50 | 1 | 559.5528 | 55.2785 |  | Lung Compliance (mL / cm H2O) |  |  | Airway Resistance (cm H2O / (L/s) ) | [14 empty] | I:E is 1:2 | 25 | 1 | 350.44 | 339.267 | 314.2258 | 183.9915 | 37.5185
0 | 30 | 2 | 20 | 8.8315 | 5 | 50 | 1 | 415.0223 | 55.1692 | I:E is 1:2 |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | RR_20 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,10 | 25,20 | RR_20 | 200,1 | 200,3 | 200,5 | 200,10 | 200,20 |  | 25 | 3 | 339.24 | 324.369 | 295.4333 | 167.2721 | 41.3827
0 | 12 | 2 | 20 | 10.8863 | 5 | 100 | 1 | 1050.0215 | 57.0037 |  | 10 | 128.6273 | 119.3311 | 113.172 | 104.5251 | 96.0504 |  | 350.4435 | 339.2392 | 328.7688 | 300.4601 | 246.7992 |  | 945.7187 | 978.1851 | 998.0753 | 984.9935 | 840.8712 |  | 25 | 5 | 328.77 | 310.865 | 279.3416 | 154.6872 | 43.9563
0 | 20 | 2 | 20 | 7.8256 | 5 | 100 | 1 | 720.4801 | 56.787 |  | 25 | 245.0892 | 233.5392 | 223.5238 | 199.8371 | 161.2147 |  | 339.2669 | 324.369 | 310.8649 | 277.8255 | 222.1519 |  | 907.9561 | 934.3822 | 944.7402 | 911.6912 | 733.9816 |  | 25 | 10 | 300.46 | 277.825 | 243.5706 | 129.0189 | 48.3105
0 | 30 | 2 | 20 | 5.813 | 5 | 100 | 1 | 505.6646 | 56.9262 |  | 50 | 364.0777 | 337.9855 | 314.6074 | 268.8052 | 225.8851 |  | 314.2258 | 295.4333 | 279.3416 | 243.5706 | 189.4311 |  | 874.562 | 887.9151 | 882.7888 | 795.6918 | 618.5924 |  | 25 | 20 | 246.8 | 222.152 | 189.4311 | 96.2596 | 51.4317
0 | 12 | 2 | 20 | 7.2935 | 5 | 200 | 1 | 1324.4186 | 57.8277 |  | 100 | 480.9954 | 452.3038 | 430.3042 | 400.8584 | 380.0365 |  | 183.9915 | 167.2721 | 154.6872 | 129.0189 | 96.2596 |  | 668.6778 | 621.9663 | 580.6385 | 496.1364 | 381.9308
0 | 20 | 2 | 20 | 5.5222 | 5 | 200 | 1 | 945.7187 | 58.9694 |  | 200 | 745.845 | 745.9104 | 738.1184 | 685.3819 | 550.9122 |  | 37.5185 | 41.3827 | 43.9563 | 48.3105 | 51.4317 |  | 332.3107 | 307.1033 | 284.3493 | 238.3965 | 179.1849 | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 30 | 2 | 20 | 5.7225 | 5 | 200 | 1 | 965.849 | 64.0634 | [19 empty] | Respiration Rate 20 |  |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 12 | 2 | 20 | 15.6676 | 5 | 10 | 3 | 156.6585 | 47.4251 |  | Avg Tidal Volumes (mL) |  |  | RespirationRate_12 |  |  | avg | 245.0892 | 233.5392 | 223.5238 | 199.8371 | 161.2147 | avg | 745.845 | 745.9104 | 738.1184 | 685.3819 | 550.9122 | I:E is 1:2 | 50 | 1 | 559.55 | 503.669 | 431.5567 | 230.1435 | 95.466
0 | 20 | 2 | 20 | 15.6015 | 5 | 10 | 3 | 155.9584 | 47.4148 |  | Lung Compliance (mL / cm H2O) |  |  | Airway Resistance (cm H2O / (L/s) ) | [15 empty] | 50 | 3 | 522.26 | 466.34 | 395.8273 | 206.6955 | 98.8006
0 | 30 | 2 | 20 | 15.4683 | 5 | 10 | 3 | 154.2295 | 47.5154 | I:E is 1:2 |  | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | RR_20 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,10 | 50,20 | [7 empty] | 50 | 5 | 487.64 | 432.573 | 364.3454 | 187.8013 | 100.6746
0 | 12 | 2 | 20 | 14.3819 | 5 | 25 | 3 | 358.8007 | 48.4296 |  | 10 | 139.8084 | 144.5389 | 138.735 | 131.9152 | 127.5132 |  | 559.5528 | 522.2635 | 487.6429 | 414.6341 | 326.4517 | [7 empty] | 50 | 10 | 414.63 | 363.93 | 303.1771 | 161.2776 | 101.0072
0 | 20 | 2 | 20 | 13.7846 | 5 | 25 | 3 | 339.2392 | 48.5024 |  | 25 | 331.4809 | 317.4713 | 310.9788 | 293.0887 | 255.5269 |  | 503.6694 | 466.3404 | 432.5726 | 363.9299 | 286.8938 | [7 empty] | 50 | 20 | 326.45 | 286.894 | 241.9425 | 180.1529 | 93.9845
0 | 30 | 2 | 20 | 12.3429 | 5 | 25 | 3 | 289.7338 | 48.535 |  | 50 | 569.3454 | 540.7609 | 512.8066 | 448.5226 | 350.8261 |  | 431.5567 | 395.8273 | 364.3454 | 303.1771 | 241.9425
0 | 12 | 2 | 20 | 13.4747 | 5 | 50 | 3 | 658.5528 | 50.4933 |  | 100 | 810.8788 | 744.7287 | 687.4938 | 592.3143 | 500.2597 |  | 230.1435 | 206.6955 | 187.8013 | 161.2776 | 180.1529 | [6 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 20 | 2 | 20 | 11.4573 | 5 | 50 | 3 | 522.2635 | 50.3878 |  | 200 | 1042.884 | 983.0153 | 940.0164 | 892.2038 | 866.2513 |  | 95.466 | 98.8006 | 100.6747 | 101.0072 | 93.9845 | [6 empty] | Respiration Rate 20 |  |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 30 | 2 | 20 | 9.1868 | 5 | 50 | 3 | 381.8697 | 50.1886 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 100 | 1 | 720.48 | 623.813 | 514.8519 | 341.1925 | 204.6394
0 | 12 | 2 | 20 | 10.905 | 5 | 100 | 3 | 973.5453 | 51.6295 | [7 empty] | avg | 364.0777 | 337.9855 | 314.6074 | 268.8052 | 225.8851 | [7 empty] | 100 | 3 | 663.55 | 573.185 | 472.8035 | 354.5779 | 197.3996
0 | 20 | 2 | 20 | 8.4032 | 5 | 100 | 3 | 663.5532 | 51.3512 | [20 empty] | 100 | 5 | 617.73 | 534.511 | 444.3948 | 365.0897 | 189.7927
0 | 30 | 2 | 20 | 6.9438 | 5 | 100 | 3 | 488.3087 | 51.9272 | [7 empty] | RR_30 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,10 | 10,20 | RR_30 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,10 | 100,20 |  | 100 | 10 | 549.34 | 483.692 | 438.1215 | 362.0052 | 171.1305
0 | 12 | 2 | 20 | 8.0178 | 5 | 200 | 3 | 1227.3717 | 52.1241 | [8 empty] | 161.9838 | 154.2295 | 147.2496 | 136.2305 | 121.3832 |  | 505.6646 | 488.3087 | 496.3021 | 507.8181 | 469.5167 |  | 100 | 20 | 522.42 | 488.095 | 449.1197 | 300.2526 | 140.2945
0 | 20 | 2 | 20 | 7.0573 | 5 | 200 | 3 | 978.1851 | 54.5427 | [8 empty] | 159.1721 | 149.3682 | 140.2863 | 124.8482 | 105.5346 |  | 441.6045 | 452.4797 | 459.4758 | 454.0265 | 380.0466
0 | 30 | 2 | 20 | 7.1794 | 5 | 200 | 3 | 941.1036 | 58.9395 | [8 empty] | 135.2121 | 122.6294 | 111.5097 | 92.9084 | 74.0993 |  | 413.8006 | 410.6122 | 388.4762 | 339.4747 | 270.1873 | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 12 | 2 | 20 | 15.1375 | 5 | 10 | 5 | 151.334 | 43.5657 | [8 empty] | 41.0378 | 34.4634 | 29.8745 | 26.6635 | 27.1552 |  | 219.5657 | 206.0948 | 193.7804 | 167.5859 | 131.0915 | Respiration Rate 20 |  |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 20 | 2 | 20 | 15.0402 | 5 | 10 | 5 | 150.2347 | 43.5609 | [8 empty] | 11.2248 | 11.3702 | 11.5671 | 11.9766 | 12.405 |  | 98.3063 | 91.7614 | 86.0176 | 74.2643 | 58.1681 | I:E is 1:2 | 200 | 1 | 945.72 | 907.956 | 874.562 | 668.6778 | 332.3107
0 | 30 | 2 | 20 | 14.8411 | 5 | 10 | 5 | 147.2496 | 43.6693 | [20 empty] | 200 | 3 | 978.19 | 934.382 | 887.9151 | 621.9663 | 307.1033
0 | 12 | 2 | 20 | 14.3059 | 5 | 25 | 5 | 355.8088 | 44.8719 | [13 empty] | avg | 335.7884 | 329.8514 | 324.8104 | 308.6339 | 261.802 |  | 200 | 5 | 998.08 | 944.74 | 882.7888 | 580.6385 | 284.3493
0 | 20 | 2 | 20 | 13.6061 | 5 | 25 | 5 | 328.7688 | 44.9396 | [20 empty] | 200 | 10 | 984.99 | 911.691 | 795.6918 | 496.1364 | 238.3965
0 | 30 | 2 | 20 | 12.2411 | 5 | 25 | 5 | 273.3486 | 44.9062 | [7 empty] | avg | 101.7261 | 94.4121 | 88.0974 | 78.5254 | 68.1155 | [7 empty] | 200 | 20 | 840.87 | 733.982 | 618.5924 | 381.9308 | 179.1849
0 | 12 | 2 | 20 | 13.2931 | 5 | 50 | 5 | 633.9169 | 46.3639
0 | 20 | 2 | 20 | 11.4539 | 5 | 50 | 5 | 487.6429 | 46.1261 | [7 empty] | RR_30 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,10 | 25,20 | RR_30 | 200,1 | 200,3 | 200,5 | 200,10 | 200,20 | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 30 | 2 | 20 | 9.5401 | 5 | 50 | 5 | 353.2753 | 45.9234 | [8 empty] | 308.6902 | 289.7338 | 273.3486 | 236.7473 | 184.8498 |  | 965.849 | 941.1036 | 887.0593 | 752.0898 | 570.861 | Respiration Rate 30 | 10 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 12 | 2 | 20 | 10.9792 | 5 | 100 | 5 | 903.9854 | 46.9912 | [8 empty] | 261.1289 | 241.0114 | 224.5574 | 190.2349 | 146.6882 |  | 810.2897 | 751.5732 | 699.3431 | 592.967 | 450.5889 | I:E is 1:2 | 10 | 1 | 161.98 | 159.172 | 135.2121 | 41.0378 | 11.2248
0 | 20 | 2 | 20 | 8.9373 | 5 | 100 | 5 | 617.7323 | 46.7274 | [8 empty] | 182.7076 | 164.3683 | 150.9159 | 124.9718 | 99.4159 |  | 586.4015 | 541.2505 | 501.7543 | 422.8187 | 320.3154 |  | 10 | 3 | 154.23 | 149.368 | 122.6294 | 34.4634 | 11.3702
0 | 30 | 2 | 20 | 8.0912 | 5 | 100 | 5 | 496.3021 | 48.3224 | [8 empty] | 62.6344 | 64.5898 | 64.98 | 64.8521 | 61.7449 |  | 304.8125 | 277.9784 | 255.4115 | 211.8853 | 156.7204 |  | 10 | 5 | 147.25 | 140.286 | 111.5097 | 29.8745 | 11.5671
0 | 12 | 2 | 20 | 8.6644 | 5 | 200 | 5 | 1154.0697 | 47.3646 | [8 empty] | 28.0073 | 28.9382 | 29.4665 | 29.7033 | 28.1776 |  | 140.3748 | 126.8659 | 115.548 | 94.2195 | 68.8936 |  | 10 | 10 | 136.23 | 124.848 | 92.9084 | 26.6636 | 11.9766
0 | 20 | 2 | 20 | 8.2933 | 5 | 200 | 5 | 998.0753 | 50.7128 | [20 empty] | 10 | 20 | 121.38 | 105.535 | 74.0994 | 27.1552 | 12.405
0 | 30 | 2 | 20 | 8.2813 | 5 | 200 | 5 | 887.0593 | 54.5198 | [7 empty] | avg | 168.6337 | 157.7283 | 148.6537 | 129.3019 | 104.1753 | avg | 561.5455 | 527.7543 | 491.8232 | 414.7961 | 313.4759
0 | 12 | 2 | 20 | 14.6076 | 5 | 10 | 10 | 145.9221 | 38.0885 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 20 | 2 | 20 | 14.4253 | 5 | 10 | 10 | 143.3897 | 38.0844 | [7 empty] | RR_30 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,10 | 50,20 | [6 empty] | Respiration Rate 30 | 25 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 30 | 2 | 20 | 14.0745 | 5 | 10 | 10 | 136.2305 | 38.1629 | [8 empty] | 415.0223 | 381.8697 | 353.2753 | 303.0489 | 265.776 | [6 empty] | I:E is 1:2 | 25 | 1 | 308.69 | 261.129 | 182.7076 | 62.6344 | 28.0073
0 | 12 | 2 | 20 | 14.1105 | 5 | 25 | 10 | 345.2865 | 38.9825 | [8 empty] | 325.5827 | 297.3544 | 274.1928 | 238.2935 | 236.1158 | [7 empty] | 25 | 3 | 289.73 | 241.011 | 164.3683 | 64.5898 | 28.9382
0 | 20 | 2 | 20 | 13.2874 | 5 | 25 | 10 | 300.4601 | 38.9368 | [8 empty] | 213.4653 | 194.8198 | 194.2736 | 202.637 | 201.9805 | [7 empty] | 25 | 5 | 273.35 | 224.557 | 150.9159 | 64.98 | 29.4665
0 | 30 | 2 | 20 | 12.1612 | 5 | 25 | 10 | 236.7473 | 38.7834 | [8 empty] | 130.9029 | 127.5119 | 123.8023 | 114.3238 | 97.5213 | [7 empty] | 25 | 10 | 236.75 | 190.235 | 124.9718 | 64.8521 | 29.7033
0 | 12 | 2 | 20 | 12.9902 | 5 | 50 | 10 | 569.7725 | 39.3605 | [8 empty] | 57.114 | 56.4331 | 55.1373 | 50.9829 | 43.5464 | [7 empty] | 25 | 20 | 184.85 | 146.688 | 99.4159 | 61.7449 | 28.1776
0 | 20 | 2 | 20 | 11.6009 | 5 | 50 | 10 | 414.6341 | 38.9683
0 | 30 | 2 | 20 | 10.4237 | 5 | 50 | 10 | 303.0489 | 38.9726 | [7 empty] | avg | 228.4174 | 211.5978 | 200.1363 | 181.8572 | 168.988 | [6 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 12 | 2 | 20 | 11.2991 | 5 | 100 | 10 | 764.5869 | 39.4864 | [19 empty] | Respiration Rate 30 | 50 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 20 | 2 | 20 | 10.1101 | 5 | 100 | 10 | 549.3433 | 39.7935 | [7 empty] | RR_12 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,10 | 10,20 | RR_12 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,10 | 100,20 | I:E is 1:2 | 50 | 1 | 415.02 | 325.583 | 213.4653 | 130.9029 | 57.114
0 | 30 | 2 | 20 | 10.2655 | 5 | 100 | 10 | 507.8181 | 42.701 | [8 empty] | 163.0681 | 156.6585 | 151.334 | 145.9221 | 144.3342 |  | 1050.0215 | 973.5453 | 903.9854 | 764.5869 | 615.5322 |  | 50 | 3 | 381.87 | 297.354 | 194.8198 | 127.5119 | 56.4331
0 | 12 | 2 | 20 | 9.9869 | 5 | 200 | 10 | 1057.3567 | 41.1948 | [8 empty] | 162.986 | 156.5696 | 151.1988 | 145.6511 | 143.5983 |  | 989.5622 | 913.7138 | 845.702 | 712.0191 | 575.2735 |  | 50 | 5 | 353.28 | 274.193 | 194.2736 | 123.8023 | 55.1373
0 | 20 | 2 | 20 | 10.445 | 5 | 200 | 10 | 984.9935 | 44.7538 | [8 empty] | 162.508 | 156.4331 | 150.9958 | 145.2311 | 142.4066 |  | 920.7318 | 846.2045 | 780.3702 | 654.0116 | 532.1876 |  | 50 | 10 | 303.05 | 238.294 | 202.637 | 114.3238 | 50.9829
0 | 30 | 2 | 20 | 10.3449 | 5 | 200 | 10 | 752.0898 | 46.998 | [8 empty] | 105.24 | 155.7147 | 149.9377 | 142.9408 | 136.5311 |  | 754.5711 | 686.677 | 628.3893 | 522.7456 | 437.6338 |  | 50 | 20 | 265.78 | 236.116 | 201.9805 | 97.5213 | 43.5464
0 | 12 | 2 | 20 | 14.5147 | 5 | 10 | 20 | 144.3342 | 34.9601 | [8 empty] | 105.24 | 97.3187 | 90.2086 | 79.8311 | 70.6959 |  | 339.5077 | 303.503 | 279.0219 | 308.2081 | 340.6714
0 | 20 | 2 | 20 | 14.1946 | 5 | 10 | 20 | 137.0356 | 34.9611 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 30 | 2 | 20 | 13.7139 | 5 | 10 | 20 | 121.3832 | 34.9432 | [13 empty] | avg | 810.8788 | 744.7287 | 687.4938 | 592.3143 | 500.2597 | Respiration Rate 30 | 100 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 12 | 2 | 20 | 13.7897 | 5 | 25 | 20 | 314.8634 | 35.3189 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 100 | 1 | 505.66 | 441.604 | 413.8006 | 219.5657 | 98.3063
0 | 20 | 2 | 20 | 13.0168 | 5 | 25 | 20 | 246.7992 | 35.0348 | [7 empty] | avg | 139.8084 | 144.5389 | 138.735 | 131.9152 | 127.5132 | [7 empty] | 100 | 3 | 488.31 | 452.48 | 410.6122 | 206.0948 | 91.7614
0 | 30 | 2 | 20 | 12.3431 | 5 | 25 | 20 | 184.8498 | 34.9075 | [20 empty] | 100 | 5 | 496.3 | 459.476 | 388.4762 | 193.7804 | 86.0176
0 | 12 | 2 | 20 | 12.8009 | 5 | 50 | 20 | 456.9391 | 35.4936 | [7 empty] | RR_12 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,10 | 25,20 | RR_12 | 200,1 | 200,3 | 200,5 | 200,10 | 200,20 |  | 100 | 10 | 507.82 | 454.027 | 339.4747 | 167.5859 | 74.2643
0 | 20 | 2 | 20 | 12.0771 | 5 | 50 | 20 | 326.4517 | 35.3188 | [8 empty] | 362.8492 | 358.8007 | 355.8088 | 345.2865 | 314.8634 |  | 1324.4186 | 1227.3717 | 1154.0697 | 1057.3567 | 1037.1114 |  | 100 | 20 | 469.52 | 380.047 | 270.1873 | 131.0915 | 58.1681
0 | 30 | 2 | 20 | 11.6812 | 5 | 50 | 20 | 265.776 | 35.8774 | [8 empty] | 362.8484 | 357.0228 | 353.1685 | 340.0436 | 305.1834 |  | 1223.7681 | 1133.8104 | 1068.7814 | 990.8734 | 995.8462
0 | 12 | 2 | 20 | 11.9617 | 5 | 100 | 20 | 615.5322 | 36.3688 | [8 empty] | 361.7377 | 354.221 | 349.0402 | 332.3758 | 292.3844 |  | 1116.5605 | 1035.0506 | 979.896 | 930.8121 | 952.1622 | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
0 | 20 | 2 | 20 | 11.8995 | 5 | 100 | 20 | 522.4213 | 37.8082 | [8 empty] | 360.0304 | 340.2533 | 330.3569 | 303.791 | 253.5455 |  | 884.8111 | 827.6042 | 809.773 | 868.4948 | 851.2617 | Respiration Rate 30 | 200 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
0 | 30 | 2 | 20 | 12.7919 | 5 | 100 | 20 | 469.5167 | 40.4986 | [8 empty] | 350.8439 | 177.059 | 166.5196 | 143.9465 | 111.6578 |  | 664.8605 | 691.2394 | 687.5621 | 613.4818 | 494.8749 | I:E is 1:2 | 200 | 1 | 965.85 | 810.29 | 586.4015 | 304.8125 | 140.3748
0 | 12 | 2 | 20 | 12.1421 | 5 | 200 | 20 | 1037.1114 | 39.9917 | [8 empty] | 190.5755 | [11 empty] | 200 | 3 | 941.1 | 751.573 | 541.2505 | 277.9784 | 126.8659
0 | 20 | 2 | 20 | 12.9055 | 5 | 200 | 20 | 840.8712 | 42.2853 | [7 empty] | avg | 331.4809 | 317.4713 | 310.9788 | 293.0887 | 255.5269 | avg | 1042.8838 | 983.0153 | 940.0164 | 892.2038 | 866.2513 |  | 200 | 5 | 887.06 | 699.343 | 501.7543 | 255.4115 | 115.548
0 | 30 | 2 | 20 | 12.9365 | 5 | 200 | 20 | 570.861 | 43.2734 | [20 empty] | 200 | 10 | 752.09 | 592.967 | 422.8187 | 211.8853 | 94.2195
250 | 12 | 2 | 20 | 16.3072 | 5 | 10 | 1 | 163.0681 | 42.6447 | [7 empty] | RR_12 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,10 | 50,20 | [7 empty] | 200 | 20 | 570.86 | 450.589 | 320.3154 | 156.7204 | 68.8936
250 | 20 | 2 | 20 | 16.2622 | 5 | 10 | 1 | 162.6045 | 42.6272 | [8 empty] | 681.107 | 658.5528 | 633.9169 | 569.7725 | 456.9391
250 | 30 | 2 | 20 | 15.9631 | 5 | 10 | 1 | 159.1721 | 42.8682 | [8 empty] | 667.6782 | 641.056 | 613.2482 | 544.6168 | 430.8388 | [6 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
250 | 12 | 2 | 20 | 14.478 | 5 | 25 | 1 | 361.7377 | 49.7211 | [8 empty] | 647.6598 | 616.6206 | 585.695 | 513.3518 | 400.4412 | [6 empty] | Respiration Rate 12 | 10 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
250 | 20 | 2 | 20 | 13.6722 | 5 | 25 | 1 | 339.2669 | 49.8551 | [8 empty] | 573.8966 | 536.5575 | 502.2268 | 428.9058 | 325.6638 | [6 empty] | I:E is 1:2 | 10 | 1 |  | 163.068 | 162.986 | 162.508 | 105.24
250 | 30 | 2 | 20 | 10.8259 | 5 | 25 | 1 | 261.1289 | 49.971 | [8 empty] | 276.3855 | 251.0174 | 228.9458 | 185.9659 | 140.2474 | [7 empty] | 10 | 3 | 156.66 | 156.57 | 156.4331 | 155.7147 | 97.3187
250 | 12 | 2 | 20 | 13.4594 | 5 | 50 | 1 | 667.6782 | 53.7163 | [20 empty] | 10 | 5 | 151.33 | 151.199 | 150.9958 | 149.9377 | 90.2086
250 | 20 | 2 | 20 | 10.4838 | 5 | 50 | 1 | 503.6694 | 53.691 | [7 empty] | avg | 569.3454 | 540.7609 | 512.8066 | 448.5226 | 350.8261 | [7 empty] | 10 | 10 | 145.92 | 145.651 | 145.2311 | 142.9408 | 79.8311
250 | 30 | 2 | 20 | 7.1575 | 5 | 50 | 1 | 325.5827 | 53.6537 | [20 empty] | 10 | 20 | 144.33 | 143.598 | 142.4066 | 136.5311 | 70.6959
250 | 12 | 2 | 20 | 10.3255 | 5 | 100 | 1 | 989.5622 | 56.2623
250 | 20 | 2 | 20 | 6.921 | 5 | 100 | 1 | 623.8133 | 56.0916 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
250 | 30 | 2 | 20 | 5.2363 | 5 | 100 | 1 | 441.6045 | 57.9181 | [19 empty] | Respiration Rate 12 | 25 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
250 | 12 | 2 | 20 | 6.822 | 5 | 200 | 1 | 1223.7681 | 57.5114 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 25 | 1 | 362.85 | 361.738 | 360.0304 | 350.8439 | 190.5755
250 | 20 | 2 | 20 | 5.3774 | 5 | 200 | 1 | 907.9561 | 60.1099 | [20 empty] | 25 | 3 | 358.8 | 357.023 | 354.221 | 340.2533 | 177.059
250 | 30 | 2 | 20 | 5.018 | 5 | 200 | 1 | 810.2897 | 65.0621 | [20 empty] | 25 | 5 | 355.81 | 353.169 | 349.0402 | 330.3569 | 166.5196
250 | 12 | 2 | 20 | 15.6591 | 5 | 10 | 3 | 156.5696 | 39.7639 | [20 empty] | 25 | 10 | 345.29 | 340.044 | 332.3758 | 303.791 | 143.9465
250 | 20 | 2 | 20 | 15.5686 | 5 | 10 | 3 | 155.5697 | 39.7663 | [20 empty] | 25 | 20 | 314.86 | 305.183 | 292.3844 | 253.5455 | 111.6578
250 | 30 | 2 | 20 | 15.1354 | 5 | 10 | 3 | 149.3682 | 40.0015
250 | 12 | 2 | 20 | 14.3229 | 5 | 25 | 3 | 357.0228 | 45.7468 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
250 | 20 | 2 | 20 | 13.3604 | 5 | 25 | 3 | 324.369 | 45.8527 | [19 empty] | Respiration Rate 12 | 50 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
250 | 30 | 2 | 20 | 10.7944 | 5 | 25 | 3 | 241.0114 | 45.8699 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 50 | 1 | 681.11 | 667.678 | 647.6598 | 573.8966 | 276.3855
250 | 12 | 2 | 20 | 13.2253 | 5 | 50 | 3 | 641.056 | 49.0711 | [20 empty] | 50 | 3 | 658.55 | 641.056 | 616.6206 | 536.5575 | 251.0174
250 | 20 | 2 | 20 | 10.5605 | 5 | 50 | 3 | 466.3404 | 48.9177 | [20 empty] | 50 | 5 | 633.92 | 613.248 | 585.695 | 502.2268 | 228.9458
250 | 30 | 2 | 20 | 7.7963 | 5 | 50 | 3 | 297.3544 | 48.95 | [20 empty] | 50 | 10 | 569.77 | 544.617 | 513.3518 | 428.9058 | 185.9659
250 | 12 | 2 | 20 | 10.4226 | 5 | 100 | 3 | 913.7138 | 50.9659 | [20 empty] | 50 | 20 | 456.94 | 430.839 | 400.4412 | 325.6638 | 140.2474
250 | 20 | 2 | 20 | 7.6573 | 5 | 100 | 3 | 573.185 | 50.769
250 | 30 | 2 | 20 | 6.7908 | 5 | 100 | 3 | 452.4797 | 53.6297 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
250 | 12 | 2 | 20 | 7.6294 | 5 | 200 | 3 | 1133.8104 | 51.8664 | [19 empty] | Respiration Rate 12 | 100 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
250 | 20 | 2 | 20 | 6.9641 | 5 | 200 | 3 | 934.3822 | 55.5183 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 100 | 1 | 1050 | 989.562 | 920.7318 | 754.5711 | 339.5077
250 | 30 | 2 | 20 | 6.4693 | 5 | 200 | 3 | 751.5732 | 59.8105 | [20 empty] | 100 | 3 | 973.55 | 913.714 | 846.2045 | 686.677 | 303.503
250 | 12 | 2 | 20 | 15.125 | 5 | 10 | 5 | 151.1988 | 37.0884 | [20 empty] | 100 | 5 | 903.99 | 845.702 | 780.3702 | 628.3893 | 279.0219
250 | 20 | 2 | 20 | 14.9858 | 5 | 10 | 5 | 149.5176 | 37.1195 | [20 empty] | 100 | 10 | 764.59 | 712.019 | 654.0116 | 522.7456 | 308.2081
250 | 30 | 2 | 20 | 14.4394 | 5 | 10 | 5 | 140.2863 | 37.3439 | [20 empty] | 100 | 20 | 615.53 | 575.274 | 532.1876 | 437.6338 | 340.6714
250 | 12 | 2 | 20 | 14.2305 | 5 | 25 | 5 | 353.1685 | 42.4869
250 | 20 | 2 | 20 | 13.1794 | 5 | 25 | 5 | 310.8649 | 42.573 | [19 empty] | Tidal Volumes | Lung Compliance (ml/cm H2O) | Resistance (cm H2O/ (L/s)) |  |  | TAIP
250 | 30 | 2 | 20 | 10.8859 | 5 | 25 | 5 | 224.5574 | 42.6048 | [19 empty] | Respiration Rate 12 | 200 |  | 0 | 250 | 500 | 1000 | 2000
250 | 12 | 2 | 20 | 13.0465 | 5 | 50 | 5 | 613.2482 | 45.0917 | [19 empty] | I:E is 1:2 | 200 | 1 | 1324.4 | 1223.77 | 1116.561 | 884.8111 | 664.8605
250 | 20 | 2 | 20 | 10.6795 | 5 | 50 | 5 | 432.5726 | 44.9043 | [20 empty] | 200 | 3 | 1227.4 | 1133.81 | 1035.051 | 827.6042 | 691.2393
250 | 30 | 2 | 20 | 8.3788 | 5 | 50 | 5 | 274.1928 | 44.8901 | [20 empty] | 200 | 5 | 1154.1 | 1068.78 | 979.896 | 809.773 | 687.5621
250 | 12 | 2 | 20 | 10.5658 | 5 | 100 | 5 | 845.702 | 46.3602 | [20 empty] | 200 | 10 | 1057.4 | 990.873 | 930.8121 | 868.4948 | 613.4818
250 | 20 | 2 | 20 | 8.3227 | 5 | 100 | 5 | 534.5112 | 46.2789 | [20 empty] | 200 | 20 | 1037.1 | 995.846 | 952.1622 | 851.2617 | 494.875
250 | 30 | 2 | 20 | 8.0652 | 5 | 100 | 5 | 459.4758 | 49.8861
250 | 12 | 2 | 20 | 8.3454 | 5 | 200 | 5 | 1068.7814 | 47.1675
250 | 20 | 2 | 20 | 8.2283 | 5 | 200 | 5 | 944.7402 | 51.501
250 | 30 | 2 | 20 | 7.7035 | 5 | 200 | 5 | 699.3431 | 55.247
250 | 12 | 2 | 20 | 14.5856 | 5 | 10 | 10 | 145.6511 | 32.2126
250 | 20 | 2 | 20 | 14.3197 | 5 | 10 | 10 | 141.4751 | 32.2581
250 | 30 | 2 | 20 | 13.5874 | 5 | 10 | 10 | 124.8482 | 32.4048
250 | 12 | 2 | 20 | 14.0058 | 5 | 25 | 10 | 340.0436 | 36.2433
250 | 20 | 2 | 20 | 12.9025 | 5 | 25 | 10 | 277.8255 | 36.3044
250 | 30 | 2 | 20 | 11.2062 | 5 | 25 | 10 | 190.2349 | 36.0593
250 | 12 | 2 | 20 | 12.7754 | 5 | 50 | 10 | 544.6168 | 37.7096
250 | 20 | 2 | 20 | 11.0724 | 5 | 50 | 10 | 363.9299 | 37.4213
250 | 30 | 2 | 20 | 9.6249 | 5 | 50 | 10 | 238.2935 | 37.7674
250 | 12 | 2 | 20 | 11.0214 | 5 | 100 | 10 | 712.0191 | 38.0914
250 | 20 | 2 | 20 | 9.6971 | 5 | 100 | 10 | 483.6917 | 38.797
250 | 30 | 2 | 20 | 10.3172 | 5 | 100 | 10 | 454.0265 | 42.9547
250 | 12 | 2 | 20 | 9.7772 | 5 | 200 | 10 | 990.8734 | 39.7474
250 | 20 | 2 | 20 | 10.4303 | 5 | 200 | 10 | 911.6912 | 44.1567
250 | 30 | 2 | 20 | 10.0703 | 5 | 200 | 10 | 592.967 | 46.7036
250 | 12 | 2 | 20 | 14.474 | 5 | 10 | 20 | 143.5983 | 26.682
250 | 20 | 2 | 20 | 14.0355 | 5 | 10 | 20 | 132.1463 | 26.7285
250 | 30 | 2 | 20 | 13.2781 | 5 | 10 | 20 | 105.5346 | 26.8074
250 | 12 | 2 | 20 | 13.6738 | 5 | 25 | 20 | 305.1834 | 28.6798
250 | 20 | 2 | 20 | 12.7476 | 5 | 25 | 20 | 222.1519 | 28.4568
250 | 30 | 2 | 20 | 11.8654 | 5 | 25 | 20 | 146.6882 | 28.3161
250 | 12 | 2 | 20 | 12.6573 | 5 | 50 | 20 | 430.8388 | 29.0065
250 | 20 | 2 | 20 | 11.8262 | 5 | 50 | 20 | 286.8938 | 29.0086
250 | 30 | 2 | 20 | 11.9652 | 5 | 50 | 20 | 236.1158 | 30.9644
250 | 12 | 2 | 20 | 11.8334 | 5 | 100 | 20 | 575.2735 | 29.9178
250 | 20 | 2 | 20 | 12.1534 | 5 | 100 | 20 | 488.0945 | 32.066
250 | 30 | 2 | 20 | 12.8169 | 5 | 100 | 20 | 380.0466 | 34.5039
250 | 12 | 2 | 20 | 12.2636 | 5 | 200 | 20 | 995.8462 | 33.2383
250 | 20 | 2 | 20 | 12.8905 | 5 | 200 | 20 | 733.9816 | 35.4697
250 | 30 | 2 | 20 | 12.9026 | 5 | 200 | 20 | 450.5889 | 36.6273
500 | 12 | 2 | 20 | 16.2991 | 5 | 10 | 1 | 162.986 | 26.9161
500 | 20 | 2 | 20 | 16.2053 | 5 | 10 | 1 | 161.9769 | 26.9505
500 | 30 | 2 | 20 | 13.7815 | 5 | 10 | 1 | 135.2121 | 27.194
500 | 12 | 2 | 20 | 14.4141 | 5 | 25 | 1 | 360.0304 | 41.7841
500 | 20 | 2 | 20 | 12.7808 | 5 | 25 | 1 | 314.2258 | 41.9467
500 | 30 | 2 | 20 | 7.8785 | 5 | 25 | 1 | 182.7076 | 42.0669
500 | 12 | 2 | 20 | 13.1061 | 5 | 50 | 1 | 647.6598 | 49.5467
500 | 20 | 2 | 20 | 9.1385 | 5 | 50 | 1 | 431.5567 | 49.5127
500 | 30 | 2 | 20 | 5.0377 | 5 | 50 | 1 | 213.4653 | 49.5666
500 | 12 | 2 | 20 | 9.6842 | 5 | 100 | 1 | 920.7318 | 54.0367
500 | 20 | 2 | 20 | 5.8975 | 5 | 100 | 1 | 514.8519 | 53.926
500 | 30 | 2 | 20 | 5.035 | 5 | 100 | 1 | 413.8006 | 58.3252
500 | 12 | 2 | 20 | 6.319 | 5 | 200 | 1 | 1116.5605 | 56.3819
500 | 20 | 2 | 20 | 5.2553 | 5 | 200 | 1 | 874.562 | 60.4466
500 | 30 | 2 | 20 | 3.9832 | 5 | 200 | 1 | 586.4015 | 65.1079
500 | 12 | 2 | 20 | 15.646 | 5 | 10 | 3 | 156.4331 | 26.2514
500 | 20 | 2 | 20 | 15.4725 | 5 | 10 | 3 | 154.3082 | 26.2992
500 | 30 | 2 | 20 | 13.0895 | 5 | 10 | 3 | 122.6294 | 26.5304
500 | 12 | 2 | 20 | 14.2332 | 5 | 25 | 3 | 354.221 | 38.9683
500 | 20 | 2 | 20 | 12.5176 | 5 | 25 | 3 | 295.4333 | 39.0855
500 | 30 | 2 | 20 | 8.2405 | 5 | 25 | 3 | 164.3683 | 39.0967
500 | 12 | 2 | 20 | 12.8763 | 5 | 50 | 3 | 616.6206 | 45.5211
500 | 20 | 2 | 20 | 9.4041 | 5 | 50 | 3 | 395.8273 | 45.4504
500 | 30 | 2 | 20 | 6.0616 | 5 | 50 | 3 | 194.8198 | 45.5257
500 | 12 | 2 | 20 | 9.8708 | 5 | 100 | 3 | 846.2045 | 49.1051
500 | 20 | 2 | 20 | 6.8207 | 5 | 100 | 3 | 472.8035 | 49.0263
500 | 30 | 2 | 20 | 6.6012 | 5 | 100 | 3 | 410.6122 | 54.0184
500 | 12 | 2 | 20 | 7.2172 | 5 | 200 | 3 | 1035.0506 | 50.9829
500 | 20 | 2 | 20 | 6.8651 | 5 | 200 | 3 | 887.9151 | 55.7969
500 | 30 | 2 | 20 | 5.6508 | 5 | 200 | 3 | 541.2505 | 59.9104
500 | 12 | 2 | 20 | 15.1065 | 5 | 10 | 5 | 150.9958 | 25.4597
500 | 20 | 2 | 20 | 14.8474 | 5 | 10 | 5 | 147.3858 | 25.5175
500 | 30 | 2 | 20 | 12.547 | 5 | 10 | 5 | 111.5097 | 25.7327
500 | 12 | 2 | 20 | 14.1187 | 5 | 25 | 5 | 349.0402 | 36.4965
500 | 20 | 2 | 20 | 12.401 | 5 | 25 | 5 | 279.3416 | 36.5841
500 | 30 | 2 | 20 | 8.6877 | 5 | 25 | 5 | 150.9159 | 36.5874
500 | 12 | 2 | 20 | 12.7148 | 5 | 50 | 5 | 585.695 | 42.0023
500 | 20 | 2 | 20 | 9.6822 | 5 | 50 | 5 | 364.3454 | 41.8491
500 | 30 | 2 | 20 | 7.2233 | 5 | 50 | 5 | 194.2736 | 42.6202
500 | 12 | 2 | 20 | 10.0918 | 5 | 100 | 5 | 780.3702 | 44.8116
500 | 20 | 2 | 20 | 7.6467 | 5 | 100 | 5 | 444.3948 | 44.9615
500 | 30 | 2 | 20 | 7.7703 | 5 | 100 | 5 | 388.4762 | 50.2598
500 | 12 | 2 | 20 | 8.0103 | 5 | 200 | 5 | 979.896 | 46.4983
500 | 20 | 2 | 20 | 8.1401 | 5 | 200 | 5 | 882.7888 | 51.7424
500 | 30 | 2 | 20 | 7.0644 | 5 | 200 | 5 | 501.7543 | 55.324
500 | 12 | 2 | 20 | 14.553 | 5 | 10 | 10 | 145.2311 | 23.459
500 | 20 | 2 | 20 | 14.0962 | 5 | 10 | 10 | 136.6444 | 23.528
500 | 30 | 2 | 20 | 12.0255 | 5 | 10 | 10 | 92.9084 | 23.6607
500 | 12 | 2 | 20 | 13.8599 | 5 | 25 | 10 | 332.3758 | 31.3892
500 | 20 | 2 | 20 | 12.2904 | 5 | 25 | 10 | 243.5706 | 31.3896
500 | 30 | 2 | 20 | 9.6576 | 5 | 25 | 10 | 124.9718 | 31.3556
500 | 12 | 2 | 20 | 12.5034 | 5 | 50 | 10 | 513.3518 | 35.0158
500 | 20 | 2 | 20 | 10.3888 | 5 | 50 | 10 | 303.1771 | 34.7293
500 | 30 | 2 | 20 | 9.6099 | 5 | 50 | 10 | 202.637 | 36.9969
500 | 12 | 2 | 20 | 10.7018 | 5 | 100 | 10 | 654.0116 | 36.5854
500 | 20 | 2 | 20 | 9.5826 | 5 | 100 | 10 | 438.1215 | 38.1906
500 | 30 | 2 | 20 | 10.0133 | 5 | 100 | 10 | 339.4747 | 42.7193
500 | 12 | 2 | 20 | 9.6135 | 5 | 200 | 10 | 930.8121 | 38.8928
500 | 20 | 2 | 20 | 10.3062 | 5 | 200 | 10 | 795.6918 | 43.8374
500 | 30 | 2 | 20 | 9.7346 | 5 | 200 | 10 | 422.8187 | 46.4044
500 | 12 | 2 | 20 | 14.4149 | 5 | 10 | 20 | 142.4066 | 20.1827
500 | 20 | 2 | 20 | 13.759 | 5 | 10 | 20 | 122.6947 | 20.2547
500 | 30 | 2 | 20 | 12.3451 | 5 | 10 | 20 | 74.0993 | 20.3241
500 | 12 | 2 | 20 | 13.5274 | 5 | 25 | 20 | 292.3844 | 24.7534
500 | 20 | 2 | 20 | 12.3781 | 5 | 25 | 20 | 189.4311 | 24.633
500 | 30 | 2 | 20 | 11.1675 | 5 | 25 | 20 | 99.4159 | 24.89
500 | 12 | 2 | 20 | 12.4877 | 5 | 50 | 20 | 400.4412 | 26.2417
500 | 20 | 2 | 20 | 11.5217 | 5 | 50 | 20 | 241.9425 | 26.4156
500 | 30 | 2 | 20 | 12.4394 | 5 | 50 | 20 | 201.9805 | 29.407
500 | 12 | 2 | 20 | 11.692 | 5 | 100 | 20 | 532.1876 | 27.3287
500 | 20 | 2 | 20 | 12.4165 | 5 | 100 | 20 | 449.1197 | 30.3267
500 | 30 | 2 | 20 | 12.7607 | 5 | 100 | 20 | 270.1873 | 32.8661
500 | 12 | 2 | 20 | 12.3947 | 5 | 200 | 20 | 952.1622 | 31.0456
500 | 20 | 2 | 20 | 12.8722 | 5 | 200 | 20 | 618.5924 | 33.6394
500 | 30 | 2 | 20 | 12.8535 | 5 | 200 | 20 | 320.3154 | 34.9993
1000 | 12 | 2 | 20 | 16.2525 | 5 | 10 | 1 | 162.508 | 14.3662
1000 | 20 | 2 | 20 | 12.0857 | 5 | 10 | 1 | 119.0499 | 14.5783
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.2907 | 5 | 10 | 1 | 41.0378 | 14.5798
1000 | 12 | 2 | 20 | 14.0822 | 5 | 25 | 1 | 350.8439 | 28.1985
1000 | 20 | 2 | 20 | 7.7812 | 5 | 25 | 1 | 183.9915 | 27.5256
1000 | 30 | 2 | 20 | 2.8263 | 5 | 25 | 1 | 62.6344 | 22.4557
1000 | 12 | 2 | 20 | 11.7825 | 5 | 50 | 1 | 573.8966 | 40.4973
1000 | 20 | 2 | 20 | 5.2189 | 5 | 50 | 1 | 230.1435 | 37.8388
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.0512 | 5 | 50 | 1 | 130.9029 | 29.5699
1000 | 12 | 2 | 20 | 8.1393 | 5 | 100 | 1 | 754.5711 | 49.0168
1000 | 20 | 2 | 20 | 4.1649 | 5 | 100 | 1 | 341.1925 | 46.4966
1000 | 30 | 2 | 20 | 2.7561 | 5 | 100 | 1 | 219.5657 | 36.5527
1000 | 12 | 2 | 20 | 5.229 | 5 | 200 | 1 | 884.8111 | 53.9316
1000 | 20 | 2 | 20 | 4.2258 | 5 | 200 | 1 | 668.6778 | 55.553
1000 | 30 | 2 | 20 | 2.1978 | 5 | 200 | 1 | 304.8125 | 41.5716
1000 | 12 | 2 | 20 | 15.5806 | 5 | 10 | 3 | 155.7147 | 13.9028
1000 | 20 | 2 | 20 | 11.4541 | 5 | 10 | 3 | 108.8861 | 14.0854
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.0018 | 5 | 10 | 3 | 34.4634 | 13.8208
1000 | 12 | 2 | 20 | 13.8179 | 5 | 25 | 3 | 340.2533 | 27.2139
1000 | 20 | 2 | 20 | 7.9289 | 5 | 25 | 3 | 167.2721 | 26.3119
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.4753 | 5 | 25 | 3 | 64.5898 | 21.044
1000 | 12 | 2 | 20 | 11.6824 | 5 | 50 | 3 | 536.5575 | 37.7804
1000 | 20 | 2 | 20 | 5.867 | 5 | 50 | 3 | 206.6955 | 34.9755
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.7658 | 5 | 50 | 3 | 127.5119 | 27.4292
1000 | 12 | 2 | 20 | 8.5718 | 5 | 100 | 3 | 686.677 | 44.8812
1000 | 20 | 2 | 20 | 5.6071 | 5 | 100 | 3 | 354.5779 | 43.2711
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.5989 | 5 | 100 | 3 | 206.0948 | 33.1985
1000 | 12 | 2 | 20 | 6.3448 | 5 | 200 | 3 | 827.6042 | 49.1284
1000 | 20 | 2 | 20 | 5.5575 | 5 | 200 | 3 | 621.9663 | 51.1971
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.2117 | 5 | 200 | 3 | 277.9784 | 37.3957
1000 | 12 | 2 | 20 | 15.0177 | 5 | 10 | 5 | 149.9377 | 13.654
1000 | 20 | 2 | 20 | 10.9153 | 5 | 10 | 5 | 99.6385 | 13.7899
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.8648 | 5 | 10 | 5 | 29.8745 | 13.0351
1000 | 12 | 2 | 20 | 13.6521 | 5 | 25 | 5 | 330.3569 | 26.2355
1000 | 20 | 2 | 20 | 8.1712 | 5 | 25 | 5 | 154.6872 | 25.1634
1000 | 30 | 2 | 20 | 3.9812 | 5 | 25 | 5 | 64.98 | 19.8114
1000 | 12 | 2 | 20 | 11.6489 | 5 | 50 | 5 | 502.2268 | 35.2951
1000 | 20 | 2 | 20 | 6.4335 | 5 | 50 | 5 | 187.8013 | 32.4311
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.355 | 5 | 50 | 5 | 123.8023 | 25.5865
1000 | 12 | 2 | 20 | 8.9828 | 5 | 100 | 5 | 628.3893 | 41.2265
1000 | 20 | 2 | 20 | 6.7811 | 5 | 100 | 5 | 365.0897 | 40.4129
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.2928 | 5 | 100 | 5 | 193.7804 | 30.345
1000 | 12 | 2 | 20 | 7.3773 | 5 | 200 | 5 | 809.773 | 45.2876
1000 | 20 | 2 | 20 | 6.6725 | 5 | 200 | 5 | 580.6385 | 47.3555
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.0226 | 5 | 200 | 5 | 255.4115 | 33.9116
1000 | 12 | 2 | 20 | 14.403 | 5 | 10 | 10 | 142.9408 | 13.4922
1000 | 20 | 2 | 20 | 10.3346 | 5 | 10 | 10 | 84.6038 | 13.4601
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.1788 | 5 | 10 | 10 | 26.6635 | 11.5664
1000 | 12 | 2 | 20 | 13.3601 | 5 | 25 | 10 | 303.791 | 23.8446
1000 | 20 | 2 | 20 | 8.707 | 5 | 25 | 10 | 129.0189 | 22.4678
1000 | 30 | 2 | 20 | 4.9455 | 5 | 25 | 10 | 64.8521 | 17.3448
1000 | 12 | 2 | 20 | 11.7189 | 5 | 50 | 10 | 428.9058 | 30.0539
1000 | 20 | 2 | 20 | 7.6709 | 5 | 50 | 10 | 161.2776 | 27.6223
1000 | 30 | 2 | 20 | 5.4374 | 5 | 50 | 10 | 114.3238 | 21.8617
1000 | 12 | 2 | 20 | 9.9427 | 5 | 100 | 10 | 522.7456 | 33.9938
1000 | 20 | 2 | 20 | 8.798 | 5 | 100 | 10 | 362.0052 | 34.5728
1000 | 30 | 2 | 20 | 5.5724 | 5 | 100 | 10 | 167.5859 | 25.2985
1000 | 12 | 2 | 20 | 9.8217 | 5 | 200 | 10 | 868.4948 | 38.855
1000 | 20 | 2 | 20 | 8.7647 | 5 | 200 | 10 | 496.1364 | 39.656
1000 | 30 | 2 | 20 | 5.4995 | 5 | 200 | 10 | 211.8853 | 27.537
1000 | 12 | 2 | 20 | 14.187 | 5 | 10 | 20 | 136.5311 | 12.7765
1000 | 20 | 2 | 20 | 10.4491 | 5 | 10 | 20 | 70.0759 | 12.4537
1000 | 30 | 2 | 20 | 5.1381 | 5 | 10 | 20 | 27.1552 | 9.9971
1000 | 12 | 2 | 20 | 13.1043 | 5 | 25 | 20 | 253.5455 | 19.7515
1000 | 20 | 2 | 20 | 9.4633 | 5 | 25 | 20 | 96.2596 | 18.1906
1000 | 30 | 2 | 20 | 6.1465 | 5 | 25 | 20 | 61.7449 | 14.0759
1000 | 12 | 2 | 20 | 12.0525 | 5 | 50 | 20 | 325.6638 | 23.1435
1000 | 20 | 2 | 20 | 10.2219 | 5 | 50 | 20 | 180.1529 | 22.6169
1000 | 30 | 2 | 20 | 6.6933 | 5 | 50 | 20 | 97.5213 | 16.9093
1000 | 12 | 2 | 20 | 11.372 | 5 | 100 | 20 | 437.6338 | 25.6122
1000 | 20 | 2 | 20 | 11.0634 | 5 | 100 | 20 | 300.2526 | 26.8116
1000 | 30 | 2 | 20 | 6.9761 | 5 | 100 | 20 | 131.0915 | 18.931
1000 | 12 | 2 | 20 | 12.6341 | 5 | 200 | 20 | 851.2617 | 30.1081
1000 | 20 | 2 | 20 | 11.2614 | 5 | 200 | 20 | 381.9308 | 29.6577
1000 | 30 | 2 | 20 | 7.0964 | 5 | 200 | 20 | 156.7204 | 20.2011
2000 | 12 | 2 | 20 | 10.6152 | 5 | 10 | 1 | 105.24 | 7.3882
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.6956 | 5 | 10 | 1 | 26.0033 | 7.3983
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.2063 | 5 | 10 | 1 | 11.2248 | 6.711
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.8599 | 5 | 25 | 1 | 190.5755 | 15.2206
2000 | 20 | 2 | 20 | 1.6824 | 5 | 25 | 1 | 37.5185 | 12.4896
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.2712 | 5 | 25 | 1 | 28.0073 | 11.1135
2000 | 12 | 2 | 20 | 5.9395 | 5 | 50 | 1 | 276.3855 | 25.0245
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.1763 | 5 | 50 | 1 | 95.466 | 18.8745
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.3611 | 5 | 50 | 1 | 57.114 | 15.5601
2000 | 12 | 2 | 20 | 3.9638 | 5 | 100 | 1 | 339.5077 | 33.4889
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.4311 | 5 | 100 | 1 | 204.6394 | 25.6438
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.2813 | 5 | 100 | 1 | 98.3063 | 19.7842
2000 | 12 | 2 | 20 | 3.9983 | 5 | 200 | 1 | 664.8605 | 42.6069
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.154 | 5 | 200 | 1 | 332.3107 | 31.1498
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.0686 | 5 | 200 | 1 | 140.3748 | 22.7314
2000 | 12 | 2 | 20 | 10.0155 | 5 | 10 | 3 | 97.3187 | 7.1267
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.4808 | 5 | 10 | 3 | 21.9333 | 7.0984
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.3894 | 5 | 10 | 3 | 11.3702 | 6.3182
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.7967 | 5 | 25 | 3 | 177.059 | 15.013
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.1558 | 5 | 25 | 3 | 41.3827 | 11.8191
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.5823 | 5 | 25 | 3 | 28.9382 | 10.3395
2000 | 12 | 2 | 20 | 6.2076 | 5 | 50 | 3 | 251.0174 | 23.7104
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.7206 | 5 | 50 | 3 | 98.8006 | 17.5522
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.7302 | 5 | 50 | 3 | 56.4331 | 14.0687
2000 | 12 | 2 | 20 | 4.6028 | 5 | 100 | 3 | 303.503 | 30.5933
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.0365 | 5 | 100 | 3 | 197.3995 | 23.5631
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.7133 | 5 | 100 | 3 | 91.7614 | 17.4788
2000 | 12 | 2 | 20 | 5.2812 | 5 | 200 | 3 | 691.2394 | 39.4424
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.8845 | 5 | 200 | 3 | 307.1033 | 28.149
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.5977 | 5 | 200 | 3 | 126.8659 | 19.9213
2000 | 12 | 2 | 20 | 9.4982 | 5 | 10 | 5 | 90.2086 | 6.9589
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.3673 | 5 | 10 | 5 | 19.0836 | 6.7558
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.5498 | 5 | 10 | 5 | 11.5671 | 6.0509
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.8324 | 5 | 25 | 5 | 166.5196 | 14.7164
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.5385 | 5 | 25 | 5 | 43.9563 | 11.2445
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.8348 | 5 | 25 | 5 | 29.4665 | 9.6686
2000 | 12 | 2 | 20 | 6.4574 | 5 | 50 | 5 | 228.9458 | 22.4222
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.1676 | 5 | 50 | 5 | 100.6747 | 16.4243
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.0193 | 5 | 50 | 5 | 55.1373 | 12.8603
2000 | 12 | 2 | 20 | 5.1867 | 5 | 100 | 5 | 279.0219 | 28.2693
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.524 | 5 | 100 | 5 | 189.7927 | 21.7384
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.0468 | 5 | 100 | 5 | 86.0176 | 15.6385
2000 | 12 | 2 | 20 | 6.2284 | 5 | 200 | 5 | 687.5621 | 36.6463
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.4756 | 5 | 200 | 5 | 284.3493 | 25.7003
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.9926 | 5 | 200 | 5 | 115.548 | 17.6448
2000 | 12 | 2 | 20 | 8.945 | 5 | 10 | 10 | 79.8311 | 6.8583
2000 | 20 | 2 | 20 | 2.4582 | 5 | 10 | 10 | 16.5123 | 6.0273
2000 | 30 | 2 | 20 | 1.8856 | 5 | 10 | 10 | 11.9766 | 5.4995
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.952 | 5 | 25 | 10 | 143.9465 | 13.7792
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.2898 | 5 | 25 | 10 | 48.3105 | 10.1135
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.2988 | 5 | 25 | 10 | 29.7033 | 8.3571
2000 | 12 | 2 | 20 | 6.9816 | 5 | 50 | 10 | 185.9659 | 19.478
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.9992 | 5 | 50 | 10 | 101.0072 | 14.2006
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.5245 | 5 | 50 | 10 | 50.9829 | 10.6283
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.0324 | 5 | 100 | 10 | 308.2081 | 24.8257
2000 | 20 | 2 | 20 | 4.4064 | 5 | 100 | 10 | 171.1305 | 18.0862
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.6235 | 5 | 100 | 10 | 74.2643 | 12.4508
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.8428 | 5 | 200 | 10 | 613.4818 | 30.9715
2000 | 20 | 2 | 20 | 4.514 | 5 | 200 | 10 | 238.3965 | 20.9207
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.6443 | 5 | 200 | 10 | 94.2195 | 13.6911
2000 | 12 | 2 | 20 | 8.9566 | 5 | 10 | 20 | 70.6959 | 6.7172
2000 | 20 | 2 | 20 | 3.1473 | 5 | 10 | 20 | 18.2995 | 5.3564
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.3539 | 5 | 10 | 20 | 12.405 | 4.7383
2000 | 12 | 2 | 20 | 8.2022 | 5 | 25 | 20 | 111.6578 | 11.8277
2000 | 20 | 2 | 20 | 4.2692 | 5 | 25 | 20 | 51.4317 | 8.5553
2000 | 30 | 2 | 20 | 2.85 | 5 | 25 | 20 | 28.1776 | 6.6813
2000 | 12 | 2 | 20 | 7.7098 | 5 | 50 | 20 | 140.2474 | 15.207
2000 | 20 | 2 | 20 | 4.9937 | 5 | 50 | 20 | 93.9845 | 11.2552
2000 | 30 | 2 | 20 | 3.0969 | 5 | 50 | 20 | 43.5464 | 8.006
2000 | 12 | 2 | 20 | 9.2184 | 5 | 100 | 20 | 340.6714 | 19.9261
2000 | 20 | 2 | 20 | 5.4152 | 5 | 100 | 20 | 140.2945 | 13.5034
2000 | 30 | 2 | 20 | 3.2378 | 5 | 100 | 20 | 58.1681 | 8.9817
2000 | 12 | 2 | 20 | 9.8618 | 5 | 200 | 20 | 494.8749 | 23.686
2000 | 20 | 2 | 20 | 5.6105 | 5 | 200 | 20 | 179.1849 | 15.036
2000 | 30 | 2 | 20 | 3.305 | 5 | 200 | 20 | 68.8936 | 9.5934
2000 | 12 | 2 | 20 | 10.6152 | 5 | 10 | 1 | 105.24 | 7.3882